Метод сканирования толщины чувствительного слоя полупроводниковых Si-детекторов

С.В. Артемов1, О.О. Бахранов1, О.Р. Тожибоев1, Э.Т.Рузиев1, А.А. Караходжаев1, С.Раджапов2, Ф.Х.Эргашев1

1Институт ядерной физики Академии Наук, Узбекистан

2Физико-технический институт Академии Наук, Узбекистан

Важной характеристикой полупроводниковых детекторов, используемых в ядерно-физических исследованиях и в смежных областях является толщина их чувствительного слоя и ее однородность. Особенно важна однородность толщины при использовании полностью обедненных («простреленных») детекторов, когда требуется информация об удельных потерях энергии (например, в ΔЕ-Е – методиках идентификации сорта ионизирующих частиц). Существует ряд способы определения толщин [1], в т. числе ядерно-физическими методами, например, по потерям энергии от альфа- и бета – излучателей. Однако при этом есть ограничения по толщине, и метод непригоден только для полностью обедненных детекторов.

Рис. 1. Принцип измерения

При наличии нейтронного генератора и реализованной на нем техники мечения нейтронов существует удобная возможность измерения и сканирования толщины любого детектора чувствительной области по поверхности входного окна, принцип которого понятен из рисунка. При генерации быстрых нейтронов по реакции d+T→n+α нейтрон с энергией ~14 МэВ и α-частица разлетается приблизительно в противоположном направлении.  Регистрация α-частицы   отдачи   под   задним углом коллимированным детектором определяет область попадания меченых таким образом нейтронов на поверхность тестируемого детектора. В веществе детектора (в кремнии для Si-детектора) в результате ядерных реакций образуются заряженные   частицы, регистрируемые самим     тестируемым детектором (см. спектр на рисунке). Например, на спектре обозначен пик, соответствующий регистрации продуктов реакции 28Si(n,α)25Mgосн.сост.. Если набор спектра реализуется в совпадениях с регистрацией α-частицы отдачи, то скорость счета событий N=Ntag прямо пропорциональна толщине чувствительной зоны детектора в области попадания меченых нейтронов.

Точность определения толщины зависит лишь от статистической обеспеченности в спектрах и от пробега наиболее короткопробежных продуктов реакции. Поскольку этот метод измерения относительный, первоначально производится калибровка сопоставлением со спектром от детектора с известной толщиной чувствительной области. При сканировании производится нормировка на интенсивность нейтронного потока с использованием отдельного мониторного детектора нейтронов.  Работоспособность методики была проверена на детекторах различных конфигураций и размеров входного окна.

Литература

- S.V. Artemov et al. Bull. Rus. Acad. of Sci.: Physics, 2009, V.73, No. 4, 502.